建筑物理实训室和建筑节能技术服务平台设备采购招标通告

一、项目概况

建筑物理实训室和建筑节能技术服务平台是我校建设的用于专业教学、建筑节能技术研究和社会服务的实验室，为保证质量和供货，满足建筑节能技术研发、社会服务、学生实训等功能，拟对建筑物理实训室和建筑节能技术服务平台设备采购进行公开招标。欢迎具有供货及售后服务能力，并具有独立法人资格和相关资质的企业报名参加投标，规格参数详见招标文件。

二、招标内容

（一）、建筑物理实训室设备（见附表）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度热流测试仪 | 4 | 1. 可同时测试2路温度和1路热流 2. 温度测量范围：-20℃—85℃ 3. 温度测量精度：±0.5℃（常温达±0.2℃） 4. 热流测量范围：0—2000W/m2 5. 热流测量精度：5% 6. 热流分辨率：1W/ m2 7. 存储时间间隔：1—255分钟任意设置 8. 数据存储量：4000组 9. 配套软件可以实时显示当前温度和热流的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 10. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 2 | 黑球温度计 | 4 | 1. 可同时测试辐射温度及空气温度 2. 黑球传感器配备专用支架 3. 温度测量范围：5℃~120℃ 4. 温度测量精度：±0.5℃ 5. 平均发射率：＞0.95 6. 存储时间间隔：1~255分钟任意设置 7. 数据存储量：4000组 8. 通讯接口：迷你USB 9. 配套软件可以实时显示当前的黑球温度和空气温度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 10. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 3 | 四通道热工环境测试仪 | 4 | 1.可同时测量太阳总辐射和散辐射, 同时可接入T型、 K型、J型热电偶测试温度、辐射热、太阳辐射、热流密度等 2.四通道同步采集、自动记录 3.可自主设置存储时间间隔 4.USB通信，手持主机低功耗设计，具有自动休眠功能，海量存储 5.配套软件可将存储数据生成表格或图形曲线 |
| 4 | 温湿度记录仪 | 4 | 1. 温度测量范围：-40℃－+100℃，湿度测量范围：0－100% RH 2. 温度分辨率：0.1℃ 3. 湿度分辨率：0.1%RH 4. 电源电压：DC 3.6V 5. 通讯：RS-232、USB 6. 存储空间：15000组 7. 报警功能：可分别设定报警上限、报警下限，温湿度超出上下限范围能通过声音报警 8. 配套记录仪数据分析软件，通过计算机可实现数据下载、温湿度曲线、显示、打印、保存，实时报警等功能。 |
| 5 | 辐射热计 | 4 | 1. 可同时测试辐射热强度和空气温度 2. 主机有自动休眠功能 3. 标准英制螺纹接口可将传感器安装在三脚架上 4. 存储空间：4000组 5. 存储时间间隔：1~255分钟可任意设置 6. 温度范围：-20～85℃ 7. 温度精度：±0.5℃ 8. 热辐射范围：0～10KW/㎡ 9. 精度：±5%，分辨率0.001 KW/㎡ 10. 配套软件可以实时显示当前的辐射热和空气温度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 11. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 6 | 激光测距仪 | 2 | 1. 测量范围： 0.05 ～ 100m 2. 测量精度： ±1mm 3. 测量单位：0.000m,0.00m,0.00ft 0.001/16ft in,0’00”,1/16,0.0in,1/16in 4. 倾角传感器测量范围：±45度 5. 基本功能: 面积测量, 体积测量, 放样功能, 延时测量, 角度测量, 勾股定理, 三角形面积,可恢复误操作等 6. 每电池组可测量：至少5000次 7. 电池：型号AAA 2*1.5V |
| 7 | 智能热球风速仪 | 2 | 1. 风速范围：0.05～30.0m/s 2. 精度：0.05～5.00m/s：±（4%U +0.1）m/s；5.0～30.0m/s :±（4%U +0.2）m/s 3. 分辨率： 0.01m/s 4. 应答性： ≤3s 5. 显示功能： 电池剩余量、工作状态、显示保持、单位选择 6. 电源：4节7号碱性AA电池 |
| 8 | 梯度热环境舒适度测试仪 | 1 | 1. 3组舒适度主机可同时测试3个不同高度位置的舒适性指标 2. 单个主机同步测试万向微风速、黑球温度、湿球温度、空气温度、相对湿度等参数 3. 传感器参数：黑球温度：量程5℃～120℃，50毫米球体，精确度±0.5℃，反射率＞0.95；空气流速：测量范围0.05～5m/s，响应时间0.2秒，精确度±（0.03m/s+2%f.s）；湿度传感器：湿度测量范围0％～100％RH，精确度±1.5％RH；空气温度：测量范围5℃～60℃，精确度±0.5℃；湿球温度：测量范围5℃～40℃，精确度±0.5℃； 4. 主机参数：存储空间：8000组；白亮LCD汉字显示；通讯：RS232；电源：220V，主机自动计算PMV、PPD、WBGT等热舒适度指标，可通过主机自行调节穿衣指数和新陈代谢率等主观变量 5. 配套软件具有联机实时显示测量的环境参数，同时以LED数字、指针仪表盘和动态曲线的形式显示测量参数；根据用户输入的各种热环境参数自动计算出PMV和PPD，同时显示PMV—PPD关系曲线图。 6. 具有物联网功能，可实现手机APP或互联网在线查看实时测试数据和远程下载历史数据等功能。 |
| 9 | 围护结构保温性能检测装置 | 1 | 1. 热箱温度控制范围：15-50℃连续可调，控制精度±0.2℃，功率范围0~800W； 2. 冷箱温度控制范围：-10℃~环境温度（环境温度在25℃以下），控制精度±0.2℃ ，冷箱制冷功率300W 3. 两组进口压缩机独立控制，自动切换 4. 各箱采用锁扣锁紧，全部带脚轮，可任意移动 5. 试件架带防倾倒装置，脚轮可承重200KG 6. 控制面板预留插孔式传感器插口，即插即用，不需现场布线，避免对箱体的密封影响 7. 供电电源：220V,50HZ 8. 供电功率：峰值功率2kW，平均功率1kW |
| 10 | 室外气象站 | 1 | 1. 可同时测试温湿度、风速风向、气压等气象参数 2. 主机及传感器具有防水功能，可长期在室外运行 3. 存储周期1—60分钟任意设置 4. 温度范围：-30℃～70℃，温度精度：±0.5℃ 5. 湿度范围：0～100%，湿度精度：±3% 6. 气压范围：500～1100mbar，气压精度：< 1 mbar 7. 风向范围：16个方向 360°，风向精度：±5% 8. 风速范围：0～40 m/s，启动风力：0.5 m/s，风速精度：±0.3m/s 9. 具有物联网功能，主机接入基于物联网数据处理软件平台，系统会自动采集并保存数据。可异地通过WEB网登陆查看实时测试数据，远程下载历史数据。 |
| 11 | 多通道温度热流测试仪 | 1 | 1. 温度测量：12路温度 范围：-20℃~85℃ 2. 测量精度：±0.5℃ 分别率：0.1℃ 3. 热流测量：6路热流 范围：0-2000W/㎡ 4. 热流系数：23.26 W／m2.mV 5. 测量精度：5% 分别率：0.1 W/㎡ 6. 存储时间间隔：1~60分钟 7. 数据存储量：至少4000组 8. 电源：220V, 内置可充电电池，断电情况下可继续运行48 小时以上 9. 温度与热流传感器均为3.5mm耳机插头式插头，即插即用，接线方便 10. 配套软件具有上传数据的功能，可以查看历史数据，也可绘制数据历史曲线。同时具有热阻计算的功能，可以根据所选的时间段和内外表面温度自动计算热阻和传热系数，传热系数和热阻计算可选择动态分析法或算术平均法 11. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 12 | 建筑气密性测试系统 | 1 | 1. 校准符合ASTM E779-03、E1554-07、CGSB-149.10-M86、EN 13829、ATTMA Technical Standard 1 and NFPA 2001 标准 2. 流量范围：11—6300CFM （18—10700 m3/h） 3. 鼓风机重量：15KG（含A环和B环） 4. 鼓风机尺寸：直径 50 cm，长26 cm 5. 工作电压：220V 6. 流量精度：±3% 7. 门框架：可伸缩模压铝材，可控尺寸：宽71—101cm，高132—244cm 8. 密封罩：尼龙帆布（带观察窗的尼龙罩面，方便监控室外活动） 9. DG-700型压力流量表：包括两个精密压力传感器，可同时显示室内外压力和鼓风门风扇读数。特设的“基准压力”和“CFM @50”功能便于快速、精准的获得气密性数据。除此之外，还可将DG-700连接到笔记本电脑，通过TECTITE软件实现鼓风门自动测量。 10. 气密性测试分析软件TECTITE：可计算的建筑气密性测试结果包括缝隙面积、压差50pa下的换气次数ACH50，CFMSO以及建筑缝隙曲线等，并可预计自然的和设计的空气渗透次数以及由此产生的能效损失。 |
| 13 | 红外热像仪 | 1 | 1. 温度范围：-20°C ~ +650°C 3. 热灵敏度：<0.045°C @ 30°C 4. 红外分辨率：320 x 240像素 5. 视场角(FOV)/最短焦距：25°× 19°/ 0.4 m 6. 波长范围：7.5 - 13 µm 7. 空间分辨率(IFOV)：1.36 mrad 8. 图像帧频：60 Hz 9. 调焦：自动（单次）或手动 10.焦平面阵列(FPA)：非制冷微测辐射热计 11.变焦：1–4倍连续数字变焦，包括区域缩放功能 12.显示：内置3.5”彩色液晶触摸屏，320 x 240像素 13.热叠加：在可见光图像上显示温度范围之上、之下或之内的红外图像 14.测温区域：5个可移动方形或圆形测温区域，包括最低/最高/平均温度 15.测量功能报警:针对任意选定测量功能提供声音/可视报警（阈值只之上/之下） 16.发射率校正:从0.01到1.0可调节，或从材料列表中选择 17.调色板:北极，铁红，灰白，彩虹，熔岩，彩虹和高彩虹 18.语音:60秒，通过蓝牙录制 19.文本:从预定义列表中选取文本，或通过触摸屏上的软键盘输入文本 20.接口:USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频 21.电池时间：可充电锂离子电池，可现场更换 |
| 14 | 数字声级计 | 4 | 1. 满足标准ANSI S1.4, IEC 61672, 60651 的相关规定 2. 测量范围：30-100dB，60-130dB两个量程 3. 动态范围：70dB 4. 频率加权：A，C 5. 时间加权：慢，快和脉冲 6. 数据显示：同时显示即时噪声Lp和最大噪声Lmax 7. 最大值保持：最大值显示无衰减，直到用户按复位键 8. 显示屏：128×128点阵LCD数字显示，实时模拟条形图显示 9. 显示分辨率：数字显示0.1dB，模拟显示1dB 10. 显示更新：0.5秒更新一次 11. 图形显示：时间跨度1min或5min 12. 校准方法：仪器自动识别校准 13. 校准声级：114.0dB或94.0dB @ 1kHz |
| 15 | 双通道无线建筑声学测试系统 | 1 | 1. 完全依据ISO140（对应国标GB19889）进行建筑隔声和混响测试，主机要求国际水准一级精度且不少于2个；主机、噪声源、打击器等完全可通过蓝牙无线与测试软件连接，可组成双通道或多通道无线声学测试系统 2. 实时的1/3（10—20KHz）、1/1倍频程（31.5—16KHz）模式下测量 3. 同时测量多达84个主要参数且在一个测试范围内：23dB--140dB（A、C、Z计权模式） 4. 循环记录：64M的存储空间且在测试的同时即刻下载数据 5. 复合传输功能：可进行USB、蓝牙、调制解调器的传输 6. RT混响时间测试功能： 实时的1/1（10—20KHz）、1/3倍频程（31.5—16KHz）模式下测量（ISO3382） 7. 主机具有EF环境特征测量、VA测量功能、DS测量等扩展功能 8. 噪声源功放内置白色和粉红噪声发生器,1/3倍频带图形显示均衡器，频率响应20 – 20000Hz，123 dB最大声压级，可实现蓝牙无线远程控制 9. 无指向声源：满足 ISO140 和国家标准，声源采用12面体金属结构；频率范围：100~6300 Hz；输入阻抗：6 欧姆；最大声功率：118 dB；直径：42 cm；重量：13 kg 10. 地板打击器：符合ISO140和符合国家标准，打击频率：每锤每秒打击2次，打击锤数量：5，锤重：500±10g，打击力：40mm的自由落体，控制：手动或无线远程控制 11. 测试软件是根据ISO140标准进行空气声隔声，外墙隔声，楼板撞击声隔声和混响时间测量的声学软件。该程序对隔声测试的前期准备、测试过程以及数据处理提供一步一步指导。它自动管理和同步所有无线设备（频谱分析仪、噪声源、打击器等），提供完整的计算机控制。引导用户以交互方式进行测量，优化测量点和运动，尽量减少操作时间。它自动保存数据，利用分析软件自动生成报告。本软件支持多通道输入，可选择配备更多的分析仪和噪声源组成多通道无线测试系统。 12. 分析软件是一个强大的建筑隔声计算分析软件，自动计算分析测试结果并生成报告，完全符合ISO 140和ISO 717标准。可对建筑隔声、楼板撞击声隔声、混响时间测试、倍频程和1/3倍频程测试、现场和实验室测试等依据标准生成相关报告。可对从仪器中下载的数据自动创建测试报告。程序也可手动输入数据或调入拷贝数据等。测试数据可以任意编辑和改动，包括图像和数据格式。复合测试界面可以实时观察测试状态以及时发现错误。混响曲线可以手动修整，重新拟合。生成的报告可打印或存储为PDF 或 RTF 和 EMF格式文件。 13. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 16 | 驻波管吸声系数测试系统 | 1 | 1. 符合《GB/T18696.1-2004 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量-驻波比法》标准要求 2. 功率放大器：额定功率100W 3. 扬声器：高灵敏度扬声器，阻抗8Ω，频率范围0—8000Hz 4. 传声器：12.7mm测试电容传声器 5. 频谱分析仪：内置测量放大（0.2—20KHz，频响≤±0.2dB），1/3倍频程滤波器 6. 驻波管：用高密度、高硬度的优质金属加工，低频管（用于测试200—2000 Hz）直径100mm，中频管（用于测试2500—4000Hz）直径50mm，高频管（用于测试5000—6300Hz）直径29mm 7. 测试范围：200—6300Hz 8. 系统总长：3700mm 9. 配套软件内置信号发声功能，可发出单频正弦波信号；同步显示和采集声压信号，自动计算吸声系数，并生成吸声特性曲线。 |
| 17 | 智能人工天穹 | 1 | 1. 模块化设计，可拆迁和另行安装而不破坏主体结构 2. 智能调控，可用电脑软件输入任意地址（纬度）、日期、时间，软件实现太阳的高度角和方位角的自动计算和控制 3. 工作台 360°旋转，可锁定，用于模拟被测模型的朝向角度。 4. 尺寸：灯轨中心半径：2300，结构总体高度：3300， 结构最大宽度：6500，操作平台高度：600，操作平台直径：1200 5. 总体重量：<1000kg 6. 移动轨道水平移动范围：0—220° 7. 太阳模拟灯高度移动范围：0°—90° 8. 系统组成：主体框架结构部分、操作平台、太阳模拟光源部分、控制与执行系统、控制计算软件 9. 控制软件：本软件自带数据库，只需输入地名和时间等，即可自动计算某时某地的太阳高度角和方位角并驱动电机控制模拟太阳精确定位。 |
| 18 | 照度计 | 4 | 1. 主机带自动存储功能 2. 动态范围：0.1-100,000lx 3. 方向性响应误差：优于4% 4. 测量精度：优于±4% 5. 最小分辨率：0.001lx 6. 通讯：迷你USB 7. 存储空间：4000组 8. 存储间隔：1-255分钟 9. 供电电源：DC 4.5V 10. 配套软件可以实时显示当前照度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 11. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 19 | 全数字亮度计 | 4 | 1. 动态范围：0.1-100,000cd/m2 2. 精度：优于±5% 3. 分辨率：0.001cd/m2 4. 重复性：0.001cd/m2 5. 光学系统测量视场：7度,测量距离0.3m以上； 6. 工作温度:0-50℃ 温度系数：-0.1%/℃ 7. 数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准； 8. 刷新频率：3次/s(≥1cd/m2); 1次/2s(<1cd/m2) 9. 供电电源：9V电池 10. 显示：3-1/2位LCD显示 |
| 20 | 多通道照度测试仪 | 1 | 1. 可同时测试室内外照度，量程自动切换 2. 多通道独立工作，独立任意位置固定 3. 传感器配专用可拆卸便携支杆 4. 测量通道：6通道，可扩展到14通道 5. 动态范围：0.1-100,000 lx 6. 方向性响应误差：优于4% 7. 精度：优于±4% 8. 分辨率：0.1lx 9. 存储空间：8000组 10. 存储时间间隔：1-60分钟任意设置 11. 数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级照度标准 12. 配套软件可以实时显示当前照度测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据并可将数据转换为excel 格式。自动生成图形曲线以及最大值、最小值、平均值等统计值。 13. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 21 | 光色显色对比展示系统 | 1 | 1. 基本尺寸：3800X1700X400mm 2. 展示单元尺寸：360X300mm 3. 展示单元数量：24个 4. 展示柜数量：2组 5. 总功率：<300W 6. 外观颜色：黑 7. 单元颜色：白 8. 标准光源 D65：色温：6500K 功率：18W 9. 标准光源TL84：色温：4000K 功率：18W 10. 标准光源F：色温：2700K 功率：40W |
| 22 | 三参数日照仪 | 1 | 1. 尺寸：长 X 宽X高 600x400x800 mm 2. 面板直径：600mm 3. 模拟纬度范围：全纬度（正负90度） 4. 材料：钢材及铝合金 5. 颜色：黑色 6. 平行性：6米射程光圈直径<1.2米 7. 光源：冷光源 8. 波动：<5Lux 9 电源及功率：220V 50Hz 575W 10. 启动时间：1分钟达稳态 |
| 23 | 建筑日照试验台 | 1 | 1. 外形尺寸：LxWxH=2300X800X2100 mm 2. 电源及功率：220V，50Hz ，100W 3. 时间环（内环）直径：1800mm 4. 工作台直径： 1000mm 5. 材质：不锈钢、铝合金、钢材等 6. 灯具：卤钨灯，用户可自行更换 7. 可任意调整纬度、日期（季节）、时间来实现太阳高度角和方位角的定位 |

注：加粗部分为必须满足参数

（二）、建筑节能技术服务平台设备

Ⅰ、外墙外保温系统耐候性试验系统，数量：1套；

本系统满足《外墙外保温系统耐候性试验方法》（JG/T429-2014）试验测试要求，系统包括：试件及安装系统、加热系统、制冷系统、温湿度控制系统、水循环系统、控制监控系统、试验箱系统等部分组成。具体功能参数要求：

（1）设备箱体内采用不锈钢材料，箱体厚度不低于100mm，内净空不小于长3000×宽2000 mm；

（2）加热器采用电加热，在箱体内侧顶部；制冷压缩机采用双压缩机，试样温度均匀度≤3度；

（3）喷淋水置于箱体开口侧顶部下0.2m内，喷淋水流量控制范围：0～2000L/h；

（4）每个试件不少于4个温度传感器，温度测试精度±1℃；

（5）箱体内不少于2个湿度传感器，温度测试精度±3%；

（6）水流量计置于箱体外部，测量精度不低于2.5级；

（7）监控系统通过电脑自动控制和采集，具有保护和报警功能；

（8）温湿度控制由电脑自动控制，

（9）水温度测试精度：0.5级

（10）空气温度控制范围：-25℃～75℃

（11）水温度控制范围：15±2℃

（12）相对湿度控制范围：8%～100%

（13）装置配备不少于4个试件墙，试件框架厚度不小于100mm。

（14）水箱容积不小于500L，有制冷和加热系统，保证水箱温度在喷淋过程中水温保持在15±2℃。

（15）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅱ、可再生能源建筑应用测评系统（带无线远传功能），数量：2套（带展示系统1套）

本系统主要针对绿色建筑、节能建筑能效测试、节能建筑实验室综合测控等提供综合测试与控制设备。主要包括太阳能光热利用测试系统、太阳能光电测试系统、地源热泵测试系统、数据处理软件及展示平台，满足以下功能参数要求。

1．太阳能光热利用测试单元，包含太阳能集热系统（一套）、太阳能集热测控系统（两套）、实验操作终端（两套）。

1）集热装置

（1）真空管集热器面积不小于 7㎡，

（2）蓄热水箱不小于1000KG，

（3）辅助加热不小于3000W，

（4）循环泵流量可调节；

2）测控系统

（1）测控主机为室外机，采用防水机箱。

（2）风速测量范围：0-40m/s，分辨率：0.1m/s，启动风速≤0.5 m/s；

（3）总辐射传感器：测量范围：0-2000W/m2，测量波长：0.3-3um，准确度≤5%；

（4）水箱温度：测量范围0-100℃，精度≤0.2℃，分辨率：0.1℃；

（5）流量计：工作温度：0-150℃，流量计精度，误差＜3%；

（6）集热系统进出水温度范围：0-125℃，温度精度：±0.5℃；

（7）数据处理：主机接入数据处理软件平台。

2．太阳能光电测试单元：包含太阳能光伏测试系统（两套）、太阳能光伏系统（1套）、实验操作终端（两套）

1）光伏系统

（1）光伏电池板：不小于1000W；

（2）控制器：自动控制保护充电系统；

（3）蓄电池组：不少于4组；

2）测控系统

（1）测控主机为室外机，采用防水机箱；

（2）风速测量范围：0-40m/s,分辨率：0.1m/s，启动风速≤0.5 m/s

（3）总辐射传感器：测量范围：0-2000W/m2，测量波长：0.3-3um，准确度≤5%；

（4）温湿度：0-100%，精度3%

（5) 电功率：标准参比电压：220V（380V），标准参比频率：50Hz，测量误差：≤5%；

（6）数据处理：主机接入数据处理软件平台；

3．地源热泵测试单元（2套）：

（1）测控主机：室内机，多通道参数同步测试

（2）流量计：电磁流量计，流量1—3 m3/h，流速0.5—3m/s，流量精度：<3%

（3）温湿度：0-100%，3%

（4) 进出口温度：专用接入式不锈钢接头，测试范围：0—50℃，精度±0.2℃

（5）数据处理：主机接入数据处理软件平台。

4．数据处理软件及展示平台

（1）软件可实现数据自动采集并保存数据，展示系统屏幕不小于52吋，具有实时显示功能；

（2）软件平台可支持同时测评多个项目，能实现异地、远程测控功能。

（3）软件应包含光热利用测试模块、光电测试模块、地源热泵测试模块、室内环境测试模块、室外气象环境测试；

（4）提供基于图形组态的设计和运行环境；

（5）数据通讯自诊断自修复功能，可接入任何第三方有通讯协议的测试设备；

（6）自动依据标准进行能效测评，并输出word格式报告；

（7）显示各模块需要的参数趋势图及实时数据；

（8）预留客户二次开发功能，可设计构件测试模块格式等。

5．需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅲ、差示扫描量热仪（数量1台）

设备需满足以下功能参数要求。

（1）DSC量程：  0～±500mW；

（2）温度范围： -100~800℃；

（3）升温速率： 1~80℃/min；

（4）温度分辨率： 0.1℃；

（5）温度波动： ±0.1℃；

（6）温度重复性： ±0.1℃；

（7）DSC噪声： 0.01μW；

（8）DSC解析度： 0.01μW；

（9）DSC精确度： 0.1μW；

（10）DSC灵敏度： 0.1μW；

（11）控温方式： 升温、恒温（全程序自动控制）；

（12）曲线扫描： 升温扫描；

（13）气氛控制： 仪器自动切换；

（14）显示方式： 7寸24bit色及以上触摸屏；

（15）数据接口： 标准USB接口；

（16）配有标准物质，带有一键校准功能。

（17）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅳ、非稳态导热系数测试仪（数量1台）

设备需满足以下功能参数要求。

（1）导热系数测定范围：0.005～500 w/(m.k)；

（2）热扩散系数（导温系数）范围：0.1～100 m2/s

（3）蓄热系数范围：0.1～30 w/(m2.k)

（4）比热容范围： 0.1～5 kJ/(kg•℃)

（5）热阻范围： 0.5～0.000005 m2.k/w

（6）测量温度范围：室温～120℃；

（7）温度测量精度：≤0.001℃；

（8）测量相对误差：≤3%；

（9）重复性误差：≤ 3%；

（10）测量时间：10～60 秒

（11）试样环境温度范围：室温。

（12）采用全自动测试软件，快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。

（13）可配接各种环境下多种状态物质的检测的测试头。

（14）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅴ、多通道温湿度测试仪（数量1套）

设备需满足以下功能参数要求。

（1）同时测试温湿度，不少于12通道

（2）温度测量范围：-40℃－85℃，湿度测量范围：0－100% RH

（3）测量精度：0.1℃

（4）湿度分辨率：0.1%RH

（5）配备独立可拆卸支杆，长度不小于1m

（6）导线电缆长度不小于10m

（7）工作温度：-40℃－65℃

（8）工作湿度：≤ 80％

（9）通讯：RS-232、USB

（10）存储空间：不少于10000组

（11）配套记录仪数据分析软件，具有上传数据的功能，可以查看历史数据，也可查看数据历史曲线，通过计算机可实现数据下载、温湿度曲线、显示、打印、保存，实时报警等功能。

（12）保存数据可保存为电子表格，可用EXECL调入可编辑。

（13）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅵ、建筑整体气密性测试系统（数量1套）

主要用于建筑物气密性测试装置，满足我国《居住建筑节能检验标准》（JGJ 132-2009）所规定的检测方法，还需满足以下功能参数要求。

（1）测试系统含2个及以上鼓风机，带有变速控制器，工作电压：220V

（2）鼓风机气流控制：最大气流6300CFM

（2）鼓风机流量精度：±3%

（3密封门框采用可伸缩铝质，可控尺寸：宽60 cm至100 cm、高120 cm 至 230 cm；

（4）密封门材料为帆布，带有观察窗；

（5）包含2个及以上压力表，压力表不确定度小于2.5pa；

（6）主机控制气压范围：±1000Pa以上；

（7）主机控制精度：1%；

（8）主机气压分辨率：0.1Pa

（9）测试系统可连接电脑；

（10）测试系统包含气密性测试分析软件，可存储并分析测试数据，能够自动生成的测试报告。

（11）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅶ、红外热像仪（数量1台）

本设备主要用于建筑围护结构热工缺陷检测，需满足以下技术要求。

（1）红外波长范围大于8.0~14μm；

（2）温度测量范围：－20～＋100℃；

（3）温度精度：±2℃或者读数的±2% ；

（4）有效红外热像素不低于320×240；

（5）温度分辨率：≤0.10℃；

（6）帧频：≥8Hz；

（7）探测器：应为氧化钒或多晶硅晶体材料；

（8）温度稳定性：能连续工作100min；

（9）单块电池工作时间：≥150min；

（10）独立显示屏：液晶屏幕尺寸应≥3.5吋，宜采用180度旋转屏幕以便调整最佳测量角度；

（11）工作环境：－15℃～＋50℃。

（12）测温点不少于

（13）对焦：自动对焦或手自一体对焦；

（14）测温点：30个可移动测温点；

（15）测温区域内自动冷热点追踪；

（16）存储格式：JPEG图片格式；

（17）提供专业红外热像分析软件，能够针对红外视频进行分析及温度趋势分析。

（18）需提供计量部门出具的计量证书。

Ⅷ、混凝土智能真空饱水机（数量1台）

凝土智能真空饱水机专门为电通量测定仪、扩散系数方法检测设备的前期饱水而设计，其作用为将标准混凝土试样放入该饱水设备中进行全自动真空饱水，需满足功能参数要求。

（1）设备强抗腐蚀性，全不锈钢机体；

（2）设备需具有全自动智能操作功能，包括真空度自动控制、水位自动控制、自动上水、放气等功能

（3）保水时间可自由调整

（4）真空容积：≥10L

（5）工作电压：AC 220.0V

（6）真空值精度：±0.001Mpa

三、投标报名须知

1、具有独立法人资格、企业法人营业执照；

2、具有上述产品（全部或部分）生产或经销代理资质；

3、投标单位应独立参与投标；

4、具有良好的企业资信，近年无不良业绩。

四、报名时必须提供的资料

凡有意参加投标者，请填写报名表（见附件），一并将企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关资质证书、企业法人的授权委托书及做过同类项目的合同扫描原件发至电子邮箱jianyuanzhaobiao@126.com（上述材料必须在开标前提供原件送审）。

五、投标企业选定

学校成立考察小组对报名企业进行审查，根据项目要求及报名情况，确认符合学校要求的投标人将被通知购买招标文件（时间另行通知）。

六、报名时间、地点及联系方式

1、报名时间：

2014年9月30日-10月8日为电子邮件报名日期。

2014年10月8日为现场报名及确认日期。

确认时间：2014年10月8日上午8：30—11：30，下午2：30—17：30。

2、报名地点：江苏建筑职业技术学院行政办公楼113室

联系电话：0516-83996236

报名邮箱：jianyuanzhaobiao@126.com

联系人：何老师

监督电话：0516--83889009

欢迎符合要求的企业前来报名。

江苏建筑职业技术学院招标办公室

二〇一四年九月三十日

附件：投标报名表

投标报名表

年    月    日

| 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位注册资金 |  |  |  | 投标单位性质 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 单位地址/邮编 |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 近三年销售额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 销售额 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |